

 ООО «СИГМА»
КОД ОКП 422184
Преобразователи измерительные ВДТЦ-1
Руководство по эксплуатации
 РАУЕ.426487.004 РЭ
Владимир 2007г

1. ВВЕДЕНИЕ
1.1.  Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для изучения устройства и принципа работы преобразователей измерительных для термопреобразователей сопротивления (ТС) с цифровым выходом ВДТЦ-1 РАУЕ.426487.004 (далее  преобразователи) персоналом, осуществляющего монтаж, наладку и эксплуатацию преобразователей.

1.2. В связи с постоянным усовершенствованием преобразователей возможны некоторые отличия от настоящего РЭ.
2. НАЗНАЧЕНИЕ
2.1. Преобразователи предназначены для преобразования сигналов, поступающих от термопреобразователей сопротивления (по ГОСТ 6651) в цифровой код, соответствующий температуре  измеряемой среды,  с последующей  передачей по интерфейсу RS-485.

2.2. Основная область применения – автоматизация технологических процессов на объектах в различных отраслях промышленности и городского хозяйства.

2.3.  Преобразователи рассчитаны на эксплуатацию в закрытых взрывобезопасных помещениях при следующих условиях:

· Температура окружающего воздуха от + 5 до + 50 0С;

· Относительная влажность воздуха    95 % при температуре +30 0С.;

· Синусоидальная вибрация с частотой от 10 до 55Гц и амплитудой не более 0,15 мм.

2.4.  Преобразователи относятся к изделиям государственной системы промышленных приборов и средств автоматизации (ГСП) по ГОСТ 12997-84.

2.5. Обозначение  преобразователей  при  заказе:
	ВДТЦ-1  Х/ Х -0,5-Х
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Тип характеристики:

100М-термопреобразователь сопротивления медный 100 Ом  W100=1.428
50М-термопреобразователь сопротивления медный 50 Ом   W100=1.428
100П-термопреобразователь сопротивления платиновый 100 Ом  W100=1.391
50П-термопреобразователь сопротивления платиновый 50 Ом  W100=1.391

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Верхний предел преобразования  температуры, C
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Нижний предел преобразования температуры,  C
	

	
	
	
	
	
	


Пример записи при заказе:
Преобразователь измерительный ВДТЦ-1-50/180-0,5-50М  РАУЕ 426487.004 (работает с медным ТС 50 Ом  W100=1,428, диапазон измеряемых температур от минус 50 до плюс 180 оС, пределы допускаемой основной  приведенной  погрешности   0,5 %).
3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	1. Рабочий диапазон измерения температуры  с ТСП
	от -50 до +650 С

	2. Рабочий диапазон измерения температуры  с ТСМ
	от -50 до +180 С 

	3. Пределы допускаемой основной приведенной  погрешности
	   0,5 % 

	4. Цена деления 
	0,1 С

	5. Измеряемая среда
	воздух, газ, вода

	6. Напряжение питания
	от 8,4 до 13,2 В

	7. Мощность потребления, не более
	0,3 Вт

	8. Степень защиты по ГОСТ 14254-96
	IP54

	9. Масса, не более
	            0,5 кг.

	10. Средняя наработка на отказ, не менее
	67000 ч.

	11. Средний срок службы, не менее
	12 лет 


4. КОМПЛЕКТНОСТЬ
	1. Преобразователь измерительный ВДТЦ-1      
	1 шт

	2. Розетка ЕС350V-05
	1 шт

	3. Розетка ЕС350V-04
	1 шт

	4. Паспорт РАУЕ.426487.004 ПС
	1 экз.

	5. Руководство по эксплуатации РАУЕ.426487.004РЭ
	1 экз.*


                           * -  на партию
5. УСТРОЙСТВО И РАБОТА
Преобразователь состоит из пластмассового  корпуса и размещенной в нем платы АЦП. Корпус имеет разъемы для подключения преобразователя к термопреобразователю сопротивления (ТС), интерфейсу RS-485 и источнику питания.  

         Преобразователь подключается к ТС по четырехпроводной компенсационной схеме. 
В состав платы АЦП входит: стабилизатор, аналого-цифровой преобразователь; микропроцессор; устройство сопряжения.

Под воздействием температуры измеряемой среды изменяется сопротивление ТС. Аналого-цифровой преобразователь измеряет сопротивление ТС. Затем результаты измерения в цифровой форме передаются в микропроцессор, который производит расчет температуры измеряемой среды. Температура измеряемой среды в цифровой форме от микропроцессора, через устройство сопряжения передается по интерфейсу RS-485. 

Внешнее устройство выдает запрос двумя байтами, которые содержат сетевой номер преобразователя. При совпадении сетевого номера  запроса с сетевым номером преобразователя, преобразователь отправляет четыре байта цифрового кода. Первым передается байт сетевого номера преобразователя, затем младший и старший байты данных, соответствующие измеренной температуре. Затем передается байт контрольной суммы. Контрольная сумма рассчитывается, как арифметическая сумма трех первых байт с суммированием бита переноса. Передача данных осуществляется младшими битами вперед со скоростью  19200 Бод.

Состав информационного байта:
	1
	2 ... 9
	10

	Старт-бит
	Передаваемые данные 8 бит
	Стоп-бит


      Сетевой номер присваивается на заводе-изготовителе в соответствии с заказом.

      Перепрограммирование, а так же настройка преобразователя осуществляется с помощью программы  «TestGaz», которая поставляется по отдельной заявке. 

      Программа  «TestGaz»  позволяет произвести полную настройку преобразователя. В ней предусмотрены следующие режимы:  КОРРЕКЦИЯ НУЛЯ, ИЗМЕНЕНИЕ СЕТЕВОГО НОМЕРА, ИЗМЕРЕНИЕ, ЧТЕНИЕ В ФАЙЛ, ЗАПИСЬ ИЗ ФАЙЛА, ИЗМЕНЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ.
6.  ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
      6.1.  По способу защиты человека от поражения электрическим током преобразователи относится к третьему классу электротехнических изделий.

      6.2.  При испытаниях и эксплуатации преобразователей необходимо соблюдать требования  «Межотраслевых правил по охране труда (Правил безопасности)  эксплуатации электроустановок ПОТРМ-016-2001 РД153-34.0-03.150-00. 

      6.3. К работам по монтажу и эксплуатации допускаются лица, имеющие квалификационную группу по технике безопасности не ниже III, а также прошедшие местный инструктаж по безопасности труда.

      6.4. Перед началом работы персонал должен быть ознакомлен с настоящим руководством по эксплуатации.

       6.5. Замену, присоединение и отсоединение преобразователей  следует производить при отключенном электрическом питании.
7.   УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
        7.1. Преобразователи располагаются в удобном для обслуживания месте, близлежащем к ТСМ (ТСП). Соединение ТСП (ТСМ) и преобразователя производится с помощью четырех проводной линии связи по компенсационной схеме, сечением провода не более 0,35 мм2.  

        7.2. Несколько преобразователей могут объединяться в группы и соединяться между собой и устройством отображения информации витой парой, сечением провода не более 0,35 мм2.  Место установки преобразователя выбирают таким образом, чтобы исключить возможность случайного механического повреждения преобразователя и проводки к нему.

        7.3.  Внимание! При прозвонке цепей необходимо отключать разъемы от преобразователя, использовать измерительные приборы с напряжением не более  9В. 

8.  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
        8.1.  Преобразователи могут транспортироваться автомобильным или железнодорожным транспортом при соблюдении следующих условий:
   только в заводской таре;
   не должны подвергаться прямому воздействию влаги;
   температура не должна выходить за пределы минус 25 –  плюс 55 С;
   влажность не должна превышать 95 % при температуре 35 С;
   атмосферное давление 66,0…106,7 кПа;
   вибрация в диапазоне 10…500Гц с амплитудой до 0,15 мм;

        8.2.  Уложенные в транспорте преобразователи должны закрепляться во избежание падения или соударений.

        8.3.  Преобразователи должны храниться в сухом отапливаемом помещении, где не должно быть токопроводящей пыли, паров кислот, щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и разрушение изоляции.

        8.4.  Преобразователи не требуют специального технического обслуживания при хранении.

ПЕРЕЧЕНЬ
возможных неисправностей и методы их устранения.
	Возможная

неисправность
	Вероятная причина.
	Метод устранения.

	Нет связи с  преобразователем

Число на индикаторе отображающего

устройства 

≤32768.
	Отсутствие питания преобразователя.

Обрыв диода питания.

Не работает  DS485N.

Обрыв ТСП (ТСМ).

Обрыв соединения ТСП  (ТСМ) с преобразователем.
	Восстановить питание.

Заменить диод.

Заменить DS485N.

Заменить ТСП (ТСП).

Устранить обрыв.


	Вилка ЕСH350VM-5
	Конт.

	Питание +
	1

	Питание -
	5

	RS 485 (A)
	2

	RS 485 (B)
	3


                Рис1.  Схема подключения преобразователя

              

                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                     



                                                                                                                                             
                               Рис2.  Схема подключения ТС     
[image: image1.emf] 


1


 


Х2


 


Х1


4


1


5




 

1

 

Х2  

Х1

4

1

5


Рис3.      Габаритные размеры преобразователя ВДТЦ-1
Тел: 8-906-615-23-12 
E-mail:   buksigma@mail.ru
http://avtodis.umi.ru
Вилка  ЕСH350VM-4�
Конт.�
�
+ вход	        �
1        �
�
+ вход�
2�
�
-  вход�
3�
�
-  вход�
4�
�
 









